EXPEDIENTE N° 1755123/12
CLAUSULAS PARTICULARES
1.	RENGLON 1: CAMA DE TERAPIA INTENSIVA PARA ADULTOS.
El equipo deberá poseer al menos las siguientes características generales.  Serán tenidas en cuenta y debidamente evaluadas otras especificaciones no solicitadas siempre que cumplan con los requerimientos mínimos y de acuerdo a las necesidades puntuales del efector. 
Especificaciones:
1.1.	Lecho de plástico desmontable:
1.1.1.	Resistente al intensivo lavado con desinfectantes y químicos hospitalarios.
1.1.2.	De fácil limpieza y desinfección integral, cuya estructura no permita la formación de colonias bacterianas.
1.1.3.	Fluoroscópico radio translúcido, con soporte de chasis radiográfico para realizar radiografías de tórax sentado.
1.1.4.	Apto para masajes cardíacos (maniobras de RCP).
1.1.5.	Soportes de colchón en laterales y pies.
1.1.6.	Topes perimetrales.
1.2.	Medidas:
1.2.1.	Lecho 85 cm. x 195 cm. aprox.
1.2.2.	Extensión de piecera 20 cm. aprox.
1.2.3.	Ancho externo con barandas 90 cm. aprox.
1.2.4.	Largo externo 210 cm. aprox.
1.2.5.	Peso máximo del paciente 200 kg.
1.2.6.	Despeque del piso 15 cm.
1.3.	Cabecera y piecera:
1.3.1.	Estructura metálica y/o plástico moldeado de alta resitencia, (NO pintado, NO enchapados plásticos, NO de melamina).  Resistente a golpes y maniobras de emergencia.
1.3.2.	Rebatibles y/o desmontables.
1.3.3.	Deben permitir trasladar al cama desde ellas.
1.4.	Barandas rebatibles.
1.4.1.	Con normas de seguridad que impida que el paciente pueda para la cabeza o brazos entre los barrotes de la baranda.
1.4.2.	Con trabas de seguridad que deberán estar fuera del alcance del paciente y que garantice la seguridad de las manos del operador.
1.5.	Ruedas.
1.5.1.	De 125 mm. De diámetro como mínimo.
1.5.2.	Conformadas por núcleo de hierro con rodamiento a bolilla o rodillo, banda en goma, con tapa protectora anti-hilo.
1.5.3.	Montadas en horquilla de hierro zincado con doble crapodina.
1.5.4.	Freno total giro y rotación.
1.6.	Movimientos eléctricos:
1.6.1.	Actuadores lineales de gran fuerza, que posean unidades blindadas de bajo voltaje con central de comandos bi-volt (110/220 V) automático.
1.6.2.	La cama debe estar liberada del suministro de energía mientras no se accione para evitar interferir en señales de monitores y minimizar los riesgos de shock eléctrico.
1.6.3.	El sistema eléctrico debe ser protegido contra derrames.
1.6.4.	Comandos en cama o con posibilidad de fijarlos a la misma.
1.6.5.	Batería de reserva.
1.7.	Movimientos:
1.7.1.	Altura de lecho al piso de 70 cm. a 85 cm. aprox.
1.7.2.	Trendelemburg.
1.7.3.	Trendelemburg invertido.
1.7.4.	Respaldar.
1.7.5.	Piernas con articulación de rodillas.
1.8.	Accesorios:
1.8.1.	Calce para porta sueros/ porta-bomba en cada ángulo (cabecera y pies).
1.8.2.	Dos porta-suero, con la posibilidad de fijar bombas de infusión.
1.8.3.	Calce para dispositivos de tracción traumatológica, arco balcánico, etc.
1.8.4.	Un soporte para bombas de infusión.
1.8.5.	Trapecio para ayuda del paciente.  Debe soportar 40 kg. (como mínimo) y evitar golpes con los poliductos de gases.
1.8.6.	Soporte para tubo de oxígeno.
1.8.7.	Arcos para separar sábanas (dos en total).
1.9.	Colchón:
1.9.1.	De espuma poliuretánica de densidades diferentes de acuerdo al reparto del peso del paciente.
1.9.2.	Que permita copiar las articulaciones de la cama.
1.9.3.	Funda de PVC impermeable, atóxico, con tela indesmallable, antibacteriana, resistente a fluidos corporales y líquidos de limpieza (incluido el cloro).  Unines selladas para evitar filtraciones.
1.9.4.	Medidas compatibles con el lecho de la cama.
1.9.5.	Colchón adicional: de las mismas características que el colchón principal para el sector de extensión del lecho.
1.10.	Almohada:
1.10.1.	De fibras siliconadas, con doble funda (interior de poliéster y exterior de PVC), con juntas y cierres sellados.
1.10.2.	Totalmente impermeable.
1.11.	Mesa para comer:
1.11.1.	Altura regulable con ruedas y tapa termoformada.

Nota: Deberán incluirse todos los accesorios y cables operacionales del equipo en estas especificaciones técnicas, que hagan al correcto funcionamiento del equipo para el fin propuesto, sin perjuicio de que no se incluyan individualmente en el presente pliego.
ANEXO I
1	Obligaciones del Oferente
1.1	La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambie el Oferente y el GCBA, deberán redactarse en el idioma castellano.  Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro idioma, con la condición que las partes relevantes de dicho material vayan acompañadas de una traducción al idioma castellano, efectuadas por traductor público y debidamente legalizada.  Para efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá dicha traducción.
1.2	El oferente deberá designar un representante técnico con formación en ingeniería, indicando datos de identidad, CV.
Además, se deberá adjuntar la conformidad escrita y firmada de la aceptación de la designación en tal caso.
1.3	Los oferentes deberán completar y presentar junto con la oferta las tablas de evaluación detalladas en el Anexo 2, en las que se deberá hacer referencia a los datos contenidos en folletos y manuales de usuario y técnico.
2	Plazo de Entrega
2.1	El plazo de entrega del equipamiento (instalado y funcionando) en el Servicio de destino será de 20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra.
3	Garantía
3.1	Todos los equipos deberán contar con una garantía total no menor a 2 (dos) años.
3.2	Durante todo el período, la Garantía deberá incluir el Mantenimiento Predictivo, Preventivo y correctivo (contemplando la provisión y reemplazo de todas las partes) que deberá ejecutarse de acuerdo a los protocolos originales de fábrica.
3.3	La Garantía deberá incluir en la mano de obra, los repuestos, los fletes, las calibraciones y cualquier otro gasto que pudiera surgir para los mantenimientos preventivos / predictivos / correctivos durante el período de garantía.
3.4	Para los mantenimientos preventivos se presentará, junto con la oferta, el listado completo de tareas a realizar en cada visita.  Se indicará frecuencia de visitas anuales y tiempo necesario de desafectación de servicio del equipo.
3.5	Todo reclamo por Garantía deberá ser atendido por personal especializado perteneciente a la Empresa proveedora, con repuestos originales y, respondiendo a la solicitud de servicio en un lapso NO MAYOR a 48 horas.
3.6	Al momento de la entrega del equipamiento, el Jefe de Servicio y el Bioingeniero del Hospital procederán a la firma de los remitos.  Luego de un período de prueba del equipamiento de 15 días corridos sin fallas y a satisfacción del Jefe del Servicio, se procederá a la confección del Parte de Recepción Definitivo.  A partir de este momento dará comienzo el período de garantía indicado en el ítem 3.1.
4	Antecedentes comerciales de servicio técnico
4.1	Deberá adjuntar con la oferta un listado de clientes, nacionales o del extranjero, que cuenten con un equipamiento igual al ofrecido, de más de tres años de uso, indicando en la misma fecha de venta, y todo aquel dato que permita la verificación de los datos remitidos en original.
4.2	Los oferentes deberán demostrar fehacientemente poseer en el país un Servicio Técnico Oficial de Mantenimiento, con una antigüedad no menor de 2 (dos) años.
5	Capacidad técnica
5.1	Los equipos deberán ser nuevos y sin uso.  Los oferentes deberán presentar Certificado de Fábrica que avale tal condición.
5.2	Se deberá presentar un certificado de fábrica que avale que la fabricación de los equipos ofertados no se halla discontinuada.
5.3	Se deberán presentar folletos y hojas técnicas del equipamiento ofrecido.
5.4	Se deberá adjuntar un listado del personal capacitado para realizar la instalación y reparación del equipo y documentación que acredite que están autorizados a prestar el servicio técnico.  El listado de personal deberá tener como mínimo dos (2) especialistas.
5.5	Se deberá incluir capacitación completa de usuarios (médicos y técnicos) y de personal técnico (en mantenimiento preventivo correctivo) que el Hospital asigne.  Se deberá presentar junto con la oferta, un resumen del contenido de la capacitación tanto de usuarios como de personal técnico con la carga horaria correspondiente.
6	Repuestos
6.1	Se deberá presentar un Certificado de fábrica que asegure la provisión de la totalidad de repuestos por un período mínimo de 10 años.
7	Actualizaciones
7.1	Las empresas adjudicatarias deberán certificar por escrito la provisión e instalación sin costo alguno de todas las mejoras de software (updates y upgrades) de los equipos por un plazo de dos (2) años.  Previo a la finalización del período de Garantía el proveedor deberá realizar la última actualización de los programas (software) disponible.
8	Normas obligatorias
8.1	TODOS los equipos ofertados deberán contar con la aprobación de la ANMAT.  Se deberá adjuntar una copia del REGISTRO DE PRODUCTO MEDICO vigente, extendido por la ANMAT, en fotocopia autenticada.
8.2	Se deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE HABILITACION DE ESTABLECIMIENTO vigente, extendido por la ANMAT, en fotocopia autenticada.
8.3	Se deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION vigente, extendido por la ANMAT, en fotocopia autenticada.
9	Manuales
9.1	Juntamente con la oferta se deberá presentar copia digital de los Manuales de Usuario y Servicio Técnico completos.
Asimismo junto con el equipo deberán entregarse una copia del Manual de Usuario para el Jefe del Servicio, una copia de Manual de Usuario y una copia de Manual de Servicio Técnico para el Bioingeniero del Hospital.

	
Item: Cama para UTI	Cumple
(Sí/No)	Referencia	
ANEXO I	
1. Obligaciones del Oferente	 	 	
2. Plazo de entrega	 	 	
3. Garantía	 	 	
4. Antecedentes comerciales y servicio técnico	 	 	
5. Capacidad técnica	 	 	
6. Repuestos	 	 	
7. Actualizaciones	 	 	
8. Normas obligatorias	 	 	
9. Manuales	 	 	
ANEXO II	
1. Lecho de plástico desmontable:
Resistente al intensivo lavado con desinfectantes y químicos hospitalarios. De fácil limpieza y desinfección integral, cuya estructura no permita la formación de colonias bacterianas.  Fluoroscópico radio-translúcido, con soporte de chasis radiográfico para realizar radiografías de tórax sentado. Apto para masajes cardíacos (maniobras de RCP). Soportes de colchón en laterales y pies. Topes perimetrales.	 	 	
2.	Medidas:
Lecho 85cm x 195cm aprox. Extensión de piecera 20cm aprox. Ancho externo con barandas 90cm aprox.  Largo externo 210cm aprox. Peso máximo del paciente 200kg. Despegue del piso 15cm.	 	 	
3.	Cabecera y Piecera:
Estructura metálica y/o plástico moldeado de alta resistencia, (NO pintado, NO enchapados plásticos, NO de melamina). Resistente a golpes y maniobras de emergencia. Rebatibles y/o desmontables. Deben permitir trasladar la cama desde ellas.	 	 	
4.	Barandas rebatibles.
Con normas de seguridad que impida que el paciente pueda pasar la cabeza o brazos entre los barrotes de la baranda. Con trabas de seguridad que deberán estar fuera del alcance del paciente y que garantice la seguridad de las manos del operador. 	 	 	
5.	Ruedas:
De 125 mm de diámetro como mínimo. Conformadas por núcleo de hierro con rodamiento a bolilla o rodillo, banda en goma, con tapa protectora anti-hilo. Montadas en horquilla de hiero zincado con doble crapodina. Freno total giro y rotación. Las ruedas estarán.	 	 	
6.	Movimientos eléctricos:
Actuadores lineales de gran fuerza, que posean unidades blindadas de bajo voltaje con central de comandos bi-volt (110/220 V) automático. La cama debe estar liberada del suministro de energía mientras no se accione para evitar interferir en señales de monitores y minimizar los riesgos de shock eléctrico. El sistema eléctrico debe ser protegido contra derrames. Comandos en cama o con posibilidad de fijarlos a la misma. Batería de reserva.	 	 	
7.	Movimientos:
Altura de lecho al piso de 60cm a 85cm aprox. Trendelemburg. Trendelemburg invertido. Respaldar. Piernas con articulación de rodillas.	 	 	
8.	Accesorios:
Calce para porta-sueros/porta-bomba en cada ángulo (cabecera y pies). 2 porta-suero, con la posibilidad de fijar bombas de infusión. Calce para dispositivos de tracción traumatológica, arco balcánico, etc. 1 Soporte para bombas de infusión. Trapecio para ayuda del paciente. Debe soportar 40kg (como mínimo) y evitar golpes con los poliductos de gases. Soporte para tubo de oxígeno. Arcos para separar sábanas (2 en total).	 	 	
9.	Colchón:
De espuma poliuretánica de densidades diferentes de acuerdo al reparto del peso del paciente. Que permita copiar las articulaciones de la cama. Funda de PVC impermeable, atóxico, con tela indesmallable, antibacteriana, resistente a fluidos corporales y líquidos de limpieza (incluido el cloro). Uniones selladas para evitar filtraciones. Medidas compatibles con el lecho de la cama. Colchón adicional: de las mismas características que el colchón principal para el sector de extensión del lecho. 	 	 	
10.	Almohada:
De fibras siliconadas, con doble funda (interior de poliéster y exterior de PCV), con juntas y cierres sellados. Totalmente impermeable. 	 	 	
11.	Mesa para comer:
Altura regulable con ruedas y tapa termoformada.	 	 	

CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

NOTA 1:                                          
ART. N° 102.5.- MANTENIMIENTO DE OFERTAS: LOS OFERENTES DEBERAN MANTENER LAS OFERTAS POR EL TERMINO DE VEINTE (20) DIAS, O EL QUE SE FIJE EN LAS CLAUSULAS PARTICULARES, A CONTAR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA. SI EL OFERENTE NO MANIFESTARA EN FORMA FEHACIENTE SU VOLUNTAD DE NO RENOVAR LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA CON UNA ANTELACION MINIMA DE DIEZ (10) DIAS ANTERIORES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO AQUELLA SE CONSIDERARA PRORROGADA AUTOMATICAMENTE POR UN LAPSO IGUAL AL INICIAL, SALVO QUE EL PLIEGO EN SUS CONDICIONES PARTICULARES DISPONGA OTRO DISTINTO. DECRETO REGLAMENTARIO 754/08.
                                       
NOTA II: 
USO DE PRORROGA EL HOSPITAL SE RESERVA EL DERECHO DE SU UTILIZACION CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 117º INCISO I, II Y III.

CAPITULO XI LEY 2095-CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

ARTICULO 120: PRORROGA
EL ADJUDICATARIO PUEDE SOLICITAR, POR UNICA VEZ, LA PRORROGA DEL PLAZO DE ENTREGA QUE SE ESTIPULE EN LA REGLAMENTACION DE LA PRESENTE, ANTES DEL VENCIMIENTO DEL MISMO, EXPONIENDO LOS MOTIVOS DE LA DEMORA. LA PRORROGA SOLO ES ADMISIBLE CUANDO EXISTAN CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y LAS NECESIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD ADMITAN LA SATISFACCION DE LA PRESTACION FUERA DE TERMINO. Y SU ARTICULO REGLAMENTARIO. 
 
ARTICULO 121: REHABILITACION DEL CONTRATO
VENCIDO EL PLAZO DE PRORROGA SIN QUE SE HUBIERA SATISFECHO LA OBLIGACION CONTRACTUAL, SE PRODUCIRA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO.
ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA PRORROGA QUE SE HUBIERE OTORGADO, EL ADJUDICATARIO PUEDE PEDIR LA REHABILITACION POR LA PARTE NO CUMPLIDA DEL CONTRATO.
ESTA REHABILITACION PUEDE SER ACEPTADA POR UNA SOLA VEZ, PREVIO PAGO DE UNA MULTA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO QUE SE REHABILITA, EL QUE DEBE CUMPLIRSE DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LOS PLIEGOS Y SU ART. REGLAMENTARIO.

ARTICULO 122: REVOCACION O RESCISION SIN CULPA DEL PROVEEDOR.
CUANDO LA AUTORIDAD CONTRATANTE REVOQUE O RESCINDA UN CONTRATO POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR, ÉSTE ÚLTIMO TIENE DERECHO A QUE SE LE RECONOZCA LOS GASTOS QUE PROBARE FEHACIENTEMENTE HABER INCURRIDO CON MOTIVO DEL CONTRATO. NO SE HARÁ LUGAR A RECLAMACIÓN ALGUNA POR LUCRO CESANTE O POR INTERESES DE CAPITALES REQUERIDOS PARA LA FINANCIACIÓN.

ARTICULO 123: PENALIDADES CONTRACTUALES
ASIMISMO, RIGE LA PRESENTE CONTRATACION LO EXPUESTO EN EL CAPITULO XII DE LAS PENALIDADES CONTRACTUALES DE LA LEY 2095 (ART. 123, 124, 125, 126 Y SU REGLAMENTARIO-, 127, 128 Y SU REGLAMENTARIO, 129, 130, 131, 132, 133 Y 134 Y SUS REGLEMENTARIOS).

CONSULTAS AL PLIEGO: ART 86 PUNTO 11 (DECRETO REGLAMENTARIO (754/08). LAS CONSULTAS RELACIONADAS CON LOS DISTINTOS PROCESOS LICITATORIOS SE REALIZAN ANTE LA RESPECTIVA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES HASTA SETENTA Y DOS (72) HORAS PREVIAS A LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS. ASIMISMO Y EN BASE A LA NATURALEZA DE LA CONTRATACION PODRAN FIJARSE PLAZOS DISTINTOS AL ESTABLECIDO.

IMPUGNACION DEL PLIEGO: ART. 99 INCISO D). ULTIMO PARRAFO (DECRETO REGLAMENTARIO 754/08)                       

PRESENTECION DE CERTIFICADOS: LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR LOS CERTIFICADOS FISCALES PARA CONTRATAR DE RENTAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y DE AFIP CUANDO SU OFERTA SUPERE LOS $ 50.000 Y SEAN REQUERIDOS POR LA COMISION EVALUADORA HACIENDO USO DE LA PRERROGATIVA QUE LE COMPETE.-

COTIZACIONES PARCIALES: EL HOSPITAL SE RESERVA EL DERECHO DE CONSIDERAR OFERTAS CON COTIZACIONES PARCIALES.

DICTAMEN DE EVALUACION: SERA EXHIBIDO POR UN (1) DIA EN LA CARTELERA DEL HOSPITAL, EN INTERNET Y UN DIA EN BOLETIN SI SE TRATA DE LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS. LA IMPUGNACION AL DICTAMEN DE EVALUCION DE OFERTA SE PODRA EFECTUAR DENTRO DEL PLAZO DE TRES (3) DIAS A CONTAR DESDE EL DIA DE LA PUBLICACION DE LOS ANUNCIOS.

CONFORMIDAD DEFINITIVA: DEBE SER ACORDADA DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS CORRIDOS DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS O DE PRESTADOS LOS SERVICIOS. A EFECTOS DE OTORGAR LA CONFORMIDAD DEFINITIVA EL HOSPITAL EMITIRÁ UN PARTE DE RECEPCIÓN DEFINITIVA QUE ES EL ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO PARA EL TRÁMITE DE PAGO, IMPLICANDO LA ACEPTACIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS BIENES RECIBIDOS O SERVICIO PRESTADO.

GRATUIDAD DE LOS PLIEGOS: LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES SE SEMINISTRARÁN EN FORMA GRATUITA, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE FUNDAMENTE Y POR SUS CARACTERÍSTICAS EL ORGANISMO CONTRATANTE DETERMINE QUE SEAN OBTENIDOS PREVIO PAGO DE UNA SUMA QUE SERÁ ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA Y NO PODRÁ SUPERAR EL UNO POR CIENTO (1%) DEL MONTO ESTIMADO EN LA COMPRA. LA SUMA ABONADA NO SERÁ DEVUELTA A LOS ADQUIRIENTES EN NINGÚN CASO.

VALOR DE LA GARANTIA DE IMPUGNACIÓN DE LOS PLIEGOS: EL PORCENTAJE A DEPOSITAR CON RESPECTO A LA GARANTIA DE IMPUGNACIÓN ES EL CUATRO POR CIENTO (4%) DEL MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, LA CUAL PUEDE SER RECIBIDA HASTA CUARENTA Y OCHO (48) HORAS ANTES DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS Y SE TRAMITA POR CUERDA SEPARADA.
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DEBERA TOMAR CADA UNIDAD DE COMPRA  2,50 (DOS CON 50/100) PESOS (1 UF $2,50), SEGÚN EL ARTICULO 29 PUNTO C) DE LA LEY 4041 (PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES). 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Artículo 1º.-	AMBITO DE APLICACIÓN:

Las normas contenidas en el presente articulado, constituyen el PLIEGO UNICO DE BASES  Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para los contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, alquileres con opción a compra y permutas del PODER EJECUTIVO, que celebren los organismos del Sector Público comprendidos en la Ley y para todos aquellos contratos no excluidos expresamente en la ley citada o sujetos a un régimen especial. 

Artículo 2°.-	NORMATIVA APLICABLE:

	El presente llamado a licitación y/o contratación se regirá por las disposiciones de  la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557); su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960); Decreto 1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513) modificado por Decretos Nº 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.924) y 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960); Ley 1218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850); Ordenanza Nº 52.236; Decreto Nº 1.616/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 329) y Decreto Nº 1.693/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 337); Artículo 48, Ley Nº 7 (B.O.C.B.A. N° 405), y las contenidas en las Cláusulas Particulares.

Artículo 3°.-	ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma  gratuita, salvo en aquellos casos en que fundadamente y por sus características el organismo contratante determine que sean obtenidos previo pago de una suma que será establecida en la convocatoria, y no podrá superar el uno por ciento (1%) del monto estimado de la compra. 
    ///...

	...///

 	En este último caso, sólo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por las firmas proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura del acto licitario, el arancel correspondiente al valor del pliego. El importe recibido por la Administración por la venta de pliegos, no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las ofertas.

Artículo 4°.-	COMUNICACIONES:	

Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo licitante y los interesados, oferentes y adjudicatarios, podrán llevarse a cabo por cualquier medio de comunicación. No podrán utilizarse estos mecanismos para poner en ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes.

Artículo 5°.- 	INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO  DE LA CIUDAD (RIUPP):
 
	Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP). 
 	
	Es condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP. En el caso de contratación menor, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la adjudicación.  Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el proveedor debe estar inscripto en forma previa a la preselección. 

	La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la página www.buenosaires.gov.ar/rup, sin perjuicio de la posterior presentación de la documentación ante el citado RIUPP.  Para más datos, podrá concurrir a Av. de Mayo N° 525 Planta Baja Oficina 20, de lunes a viernes en el horario de 10,00 a 15,00 horas, o comunicándose a los teléfonos 4343-8877, 4323-9619, 4323-9400, Internos 2066 y 2068 o el que oportunamente se determine. 

Artículo 6º.-	CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO:  

	Se considerará como domicilio legal el declarado en calidad de constituido en el RIUPP.
 										///...

	

	...///
	
Artículo 7°.-	CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS:
	
	El oferente deberá presentar, en el RIUPP al momento de la inscripción, el “Certificado del Registro de  Deudores Alimentarios Morosos” expedido por el organismo competente dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del que resulta que el oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o que los directores o miembros del organismo de administración, en el caso de personas jurídicas , no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Artículo 8°.- 	CONSULTAS:

Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se realizan ante el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano sito en Monroe 3555 1er. Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante correo electrónico pirovano_compras@buenosaires.gov.ar fax: 4542-6621 o por escrito, hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha establecida para la apertura de las ofertas. Asimismo, y en base a la naturaleza de la  contratación, podrán fijarse plazos distintos al establecido. 

Las respuestas o aclaraciones formuladas por la Unidad Operativa de Adquisiciones respecto de las consultas efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación o contratación, serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Artículo 4º. Comunicaciones.

Artículo 9°.-	CONDICIÓN FRENTE AL  I.V.A.:

	A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), se comunica que este Gobierno reviste la condición de Exento. 
                                                                                                                                       
En consecuencia, en las ofertas no deberá discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.

	El número de CUIT correspondiente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el 34-99903208-9.

										    ///...

                        

	...///

[Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no se correspondan con lo citado en los párrafos anteriores deberán consignar los datos que les son propios].

Artículo 10°.- 	DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR:
 	
	Los interesados en presentarse a procedimientos de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adjuntar a la oferta una declaración jurada de la que resulte que el oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o que los directores o miembros del órgano de administración, en el caso de personas jurídicas,  no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Ver “Anexo I: Declaración Jurada de Aptitud para contratar”.

	La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento.

 	La falsedad de los datos cuanto de la documentación acompañada implicará la pérdida de las garantías y la  suspensión del oferente  por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción de rescisión del contrato. 

Artículo 11.-	PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

	Las ofertas serán presentadas por duplicado y deberán estar firmadas por el oferente o su representante legal.  La firma deberá encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante, debiéndose presentar la documentación que acredite el carácter invocado.
	  
	Las ofertas deberán encontrarse firmadas en todas sus fojas, incluyendo aquellas que expresamente requiera el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, más la documentación adicional, folletos o todo tipo de publicidad que el oferente adjunte y foliadas en forma correlativa .
		
Artículo 12.-	EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

	La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección , la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin 

										   ///...

	...///
	consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es necesaria la presentación de los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta, salvo que los mismos sean solicitados como requisito junto con la documentación que integra la misma.

Artículo 13.- 	COTIZACIONES PARCIALES:
El oferente debe formular oferta por la totalidad de las  cantidades solicitadas para cada renglón, salvo que los pliegos en sus Cláusulas Particulares admitan cotizaciones parciales. Asimismo, sólo en el caso de que la oferta contemple la totalidad de los renglones y cantidades solicitadas, el oferente  podrá ofrecer descuento sobre la base de su adjudicación íntegra. 

Artículo 14.-	GARANTÍAS:

14.1.	CLASES  
	
	a) De mantenimiento de Oferta:	cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta.  Cuando se trate de ofertas por servicios, deberá tenerse en cuenta el valor total del servicio, es decir, el que resulte del valor mensual, por hora, o el que se requiera en las cláusulas particulares, por la totalidad en tiempo del servicio que se solicite.

En los casos de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el valor de la garantía de oferta es del 5% sobre el monto total del presupuesto oficial de la compra o contratación. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. 

EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA LA INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA, SU NO PRESENTACIÓN DARÁ LUGAR AL DESCARTE DE LA MISMA.

b) De cumplimiento del contrato: diez por ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicación. 

	c) Contra garantía: cien por ciento (100%) sobre el monto que reciba el adjudicatario en concepto de adelanto, si el mismo estuviere previsto en los Pliego de Condiciones Particulares.

 										     ///...

	...///
								
	d) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada, a criterio del organismo licitante. Para el caso de licitaciones con doble sobre, los porcentajes deben calcularse sobre el presupuesto oficial de la compra o contratación. 

e) De impugnación al pliego: entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del presupuesto oficial, a criterio del organismo licitante De no existir presupuesto oficial, el monto de la garantía en concepto de impugnación de pliego, será establecido en las Condiciones Particulares de los Pliegos y no puede superar  el 3%  del monto estimado de la contratación.

14.2. 	FORMAS DE CONSTITUCIÓN 
Las garantías pueden constituirse de las siguientes  formas o combinaciones de ellas:
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la  Jurisdicción o entidad contratante.
b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria. El Organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
 	
	Cuando la garantía se integre mediante el depósito en efectivo -Apartado a)- el mismo deberá efectuarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y cuando se opte por cheque certificado, previsto por el Apartado b), éste deberá  estar emitido a favor de la citada entidad bancaria o su similar.
En caso que se opte por alguna de las opciones mencionadas precedentemente, el proveedor deberá concurrir a la Casa Matriz del Banco Ciudad, sita en la calle Sarmiento Nº 630, Piso 2º, Sector Títulos y Valores y  abrir una “Cuenta de Garantía”, efectuando en ella los depósitos pertinentes, extendiéndole el Banco un comprobante dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas, el que se deberá adjuntar a la oferta.
c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del Organismo contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división en los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.
d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del Organismo contratante o licitante. 
									///...

...///
e) Mediante títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los mismos deben ser depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la orden del organismo contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se debe calcular tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o mercado correspondiente, lo que debe ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores de los títulos en cuestión, se formulará el cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente queda sujeto a las disposiciones que rigen para la devolución de las garantías.
f) Afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidados, firmes y a disposición de su cobro en organismos de la Administración del Gobierno de la Ciudad, a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de constitución de la garantía, la certificación pertinente.
La elección de la forma de la garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario, si nada se expresa en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares respecto de algún tipo de garantía en especial. 
Las garantías podrán ser sustituidas por otras de igual magnitud, a pedido del oferente o adjudicatario, previa aprobación por parte del organismo contratante o licitante. 
Las garantías deben ser constituidas a entera satisfacción del organismo licitante. 
14.3.	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
a) Serán devueltas de oficio:
i. Las garantías de mantenimiento de oferta a los oferentes que no resulten adjudicatarios, una vez adjudicada la contratación.
ii. Las garantías de cumplimiento de contrato una vez cumplido el contrato a entera satisfacción del Organismo contratante, salvo que este afectado por una garantía técnica, la que será devuelta una vez operado el vencimiento del período de dicha garantía.
b) A solicitud de los interesados, deberá procederse a la devolución parcial de las garantías de adjudicación en proporción a lo ya cumplido, para lo cual se aceptara la sustitución de la garantía para cubrir los valores resultantes.
									     ///...

...///
En el caso de que los oferentes o adjudicatarios luego de notificados por cualquiera de los medios previstos en la Ley no retirasen las garantías, podrán reclamar su devolución dentro del plazo de ciento ochenta (180) días a contar de la fecha de notificación.
La falta de presentación del oferente o adjudicatario dentro del plazo establecido precedentemente, implica la renuncia tacita de su derecho a la devolución de la garantía a favor del Organismo contratante. 

Artículo 15.-	EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS:

	No será necesario constituir la garantía de la oferta, ni de adjudicación, cuando el monto de la oferta o del contrato no supere el límite de las Treinta Mil Unidades de Compra (U.C. 30.000).

Artículo 16.-	ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN:
	
La preadjudicación se anuncia en uno o más lugares visibles de la Unidad Operativa de Adquisiciones, a los cuales tiene acceso el público, División Compras sita en Monroe 3555 1er. piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cartelera Oficial), por un día. 

Paralelamente a su exhibición en Cartelera Oficial, la misma se publicará, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así como también, para  las Licitaciones Públicas y Privadas, se publicará en el Boletín Oficial del mismo, por el término de un (1) día.

Cuando se trate de procesos de etapas múltiples, la preselección se  exhibirá en uno o más lugares visibles de la Unidad Operativa de Adquisiciones a los cuales tiene acceso el público, por el mismo período que se establece para las preadjudicaciones, y se publicará en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El resultado de las preselecciones al igual  que las preadjudicaciones se comunicará a todos los participantes del proceso licitatorio.

Todas las comunicaciones que se mencionan en el presente artículo son efectuadas a los oferentes, antes del día de publicación de los anuncios.

Artículo 17.-	PLAZO PARA IMPUGNAR:

	Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de tres (3) días, contados desde el día de publicación de los anuncios de la preselección y/o de la preadjudicación.  
                                                                                                                                    ///...             

...///                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también tomará intervención, en su caso,  antes de la adjudicación aún cuando no se hubieran deducido impugnaciones. 

La impugnación del pliego puede ser recibida hasta  cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada.

Artículo 18.-  	PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES:

	Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la Preselección y/o la Preadjudicación por parte de los oferentes, el depósito entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada, a criterio de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 

Para el caso en los que no se establezca por parte de la Unidad  Operativa de Adquisiciones el porcentaje a depositar con respecto a la garantía de impugnación el mismo es del cuatro por ciento (4 %) sobre el  monto total preadjudicado por el que se presenta impugnación. 
En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, para determinar el monto de la impugnación al acta, se efectuará el depósito del cuatro por ciento (4 %) sobre el precio  total de  la oferta del impugnante.

En los procedimientos de doble sobre, dicho porcentaje se calcula de la siguiente manera:

-	La impugnación en la etapa de preselección, sobre el presupuesto oficial o monto estimado de la contratación.
-	La impugnación en la etapa de preadjudicación, sobre el importe total preadjudicado por el que se presenta impugnación.

Igual metodología se utiliza para la impugnación del pliego: de no existir presupuesto oficial, el monto de la garantía en concepto de impugnación de pliego, establecerá en las Condiciones Particulares de los Pliegos y no superará el 3% del monto estimado de la contratación.
									///...

...///
	El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente (N° 26326/9) “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.
	Las impugnaciones deberán ser presentadas en el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano sito en Monroe 3555 Planta Baja División Despacho, dentro del plazo fijado en el artículo 17 del presente, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será considerada como impugnación.

Artículo 19.- 	PRERROGATIVA DEL GCABA:

Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo podrá solicitarse al oferente mejor calificado una mejora en el precio de la oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a los intereses del Gobierno, por aplicación de los principios de eficiencia y eficacia y economía previstos en la Ley. 

Artículo 20.-	 DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO:

	Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

Artículo 21.- 	CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

	Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en el Centro Único de Recepción de Documentación de Pago, sito en la Av. Belgrano N° 844, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 15:00 horas.
	El Departamento Centro de Recepción de Documentación de Pago dependiente de la Dirección General de Contaduría, no recibirá ninguna factura que no posea el Parte de Recepción Definitiva debidamente suscripto por las entidades receptoras.

Artículo 22.-	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A ADJUNTAR CON LA FACTURA(*): 
	Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento operado 
										     ///...

	...///

	al momento de presentar la factura en el Centro de Recepción de Documentación de Pagos, dependiente de la Dirección General de Contaduría, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Artículo 1º de la Ordenanza Nº 33.588 (B.M. 15.541), conforme lo dispuesto en el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M. 15.493) AD 350.29).
	
En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, indefectiblemente, el número de inscripción, debidamente actualizado, del impuesto de que se trata, que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos le haya acordado oportunamente a la firma presentante, conforme al Artículo 8º del Decreto Nº 2.241/85 (B.M. 17.498), a los efectos de la retención establecida por la Ordenanza       Nº 40.434 (B.M. 17.460) y el Decreto Nº 706/GCABA/07 (B.O.C.B.A.  N° 2.689).

Para el caso de Contrataciones de Servicio, deberá presentarse una fotocopia autenticada de la Declaración Jurada de Cargas Sociales (Formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de presentación de la factura y constancia de su pago.	

	Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reservan el derecho de verificar los datos expuestos.

Artículo 23.-	PAGO – PLAZOS (*):

	El pago se efectuará  dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de la respectiva factura, a efectuarse por la Dirección General de Tesorería, quien depositará los fondos en la cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de  funcionamiento de la CUENTA ÚNICA  DEL TESORO.

Artículo 24.- 	ÚNICA FORMA DE PAGO(*): 

	Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, en la cual se depositarán los pagos.

A tal efecto, se adjunta al presente Pliego de Bases y Condiciones el formulario “Anexo II – Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta bancaria”, siendo sus formalidades las siguientes:  
										     ///...

	...///
CUENTA CORRIENTE COMUN (Personas jurídicas y físicas) – CUENTA CORRIENTE  ESPECIAL (Personas jurídicas)
 
Los titulares de este tipo de cuentas deberán presentar el formulario mencionado, debidamente completo con sus datos y certificada la cuenta por la sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Tesorería, sita en Bartolomé Mitre 648 – 7º piso de 9.30 a 14.30 hs.

CAJA DE AHORROS (Personas Físicas) 

Los titulares de este tipo de cuentas deberán realizar la presentación de acuerdo a lo establecido en el Memorandum Nº 4869-DGTES-06, siendo sus requisitos los siguientes:
1)	El adjudicatario deberá requerir a la Repartición contratante una nota certificando la relación contractual existente, firmada por funcionario que tenga firma registrada en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Anexo II.
2)	El adjudicatario deberá hacer certificar, en la sucursal indicada, la firma del funcionario inserta en la nota.
3)	Con ambos documentos, procede a realizar la apertura de la Caja de Ahorros, en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que seleccione el adjudicatario.
4)	Efectuada la apertura de la Caja de Ahorros deberá entregar el Anexo II, con la certificación de la sucursal bancaria, en la Repartición contratante.

Artículo 25.-	MORA (*):
	
	En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.
	La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta 30 días posteriores de efectuada la acreditación en la cuenta bancaria. Vencido dicho plazo pierde todo derecho a reclamo.

(*) Los Arts. 22°/25° rigen para la Administración Central, Ministerios y Comunas. Las demás jurisdicciones y entidades procederán de acuerdo a sus normas.

Artículo 26.-	MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE PAGO:

	La moneda de cotización y pago será el Peso ($), moneda de curso legal en la República Argentina o el que se establezca en las cláusulas particulares.

Artículo 27.-	PLAZO DE ENTREGA: 
										     ///...

	...///
	Los adjudicatarios deben cumplir la obligación en la forma, plazos o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 

Artículo 28.-	FLETE Y DESCARGA:	

	El flete y la descarga serán por cuenta del adjudicatario, salvo indicación en contrario expresada fehacientemente en las Cláusulas Particulares.

Artículo 29.- 	CIERRE POR VACACIONES:	 

	No serán tenidas en cuenta para la adjudicación, aquellas cláusulas impuestas por las firmas oferentes referidas al cierre por vacaciones, debiéndose recibir la correspondiente Orden de Compra en los términos reglamentarios y efectuar las entregas a las que se hubieran obligado, dentro de los plazos requeridos en el acto licitario.

Artículo 30.-	COMPETENCIA JUDICIAL:

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Artículo 31.-	CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN:

Es causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de selección del cocontratante y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de selección del cocontratante y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.
									///...

...///
c) Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

Son considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de tentativa.

Artículo 32.-  	CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 43º DE LA CONSTITUCIÓN  DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES:

En virtud de lo normado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se pone en conocimiento de todos los oferentes que el o los adjudicatarios estarán obligados a emplear personas con capacidades especiales que reúnan las condiciones y la idoneidad requerida para el puesto o cargo que deberá cubrirse en una proporción no inferior al cinco por ciento (5%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas a ser ocupadas exclusivamente por ellas. Este porcentaje deberá mantenerse por causa de vacante o incremento de la dotación
Las personas con necesidades especiales que se desempeñen en tales condiciones gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que la legislación laboral aplicable prevé para el trabajador no discapacitado. 

NOTA: En la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar/normativa, se encuentra disponible la normativa citada en el presente articulado.

Anexo I

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) …………………………………………………………………………..con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón Social)…………………………………………………………………………………………, CUIT N°……..-……………………….-......, esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 95 de la Ley Nº 2.095 “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a h) del artículo 96 del citado plexo normativo.	

“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Ley N° 2.095 y Decreto Reglamentario N° 754/08	
Artículo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR.
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el artículo 96 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores.	
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura de la oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. En el caso previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el oferente debe estar inscripto en forma previa a la preselección. 	
Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS.
No pueden presentarse a ningún procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes.
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes.
c) Los cónyuges de los sancionados.
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario.
f) Los inhibidos.
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente.	

Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la Comisión Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente  por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en el art. 131, 2° párrafo de la Ley. El Organo Rector determinará el tratamiento que se dará para el caso en que se constate la violación al inciso h) de la Ley. 	

..........................................................................................	
Firma	
Aclaración	
........................................................................	
Carácter	
........................................................................	

Ciudad de Buenos Aires, 

Anexo II