This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
 
 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

Pág. 1 de 2
LICITACION PUBLICA
 Tipo:
HBR EXP 1967794/2011
 Actuado:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
ETAPA UNICA
 
2011
 Ejercicio:
2941
 Nro
LEY Nº 2.095 ART. 31º
 Encuadre legal:
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Salud
 Rubro comercial:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
PRESENTACION DE OFERTAS
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
AV LAS HERAS 2670
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
11:00Hs.
Lugar/Dirección
Día y Hora
ACTO DE APERTURA
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
AV LAS HERAS 2670
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
25 de Noviembre de 2011 a las 11:00 horas
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 Nombre del organismo
 contratante 
Recepción de Ofertas hasta el 25 de Noviembre de
2011 a las 11:00 horas
Objeto de la contratacion:
Mantenimiento de Angiografo.
Lugar/Dirección
Día y Hora
CONSULTA DE PLIEGOS
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
AV LAS HERAS 2670
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Lunes a Viernes de 09:00 a 12:00 Hs. - Dpto. de
Compras - 2º Piso - Av. Las Heras 2670 -C.A.B.A.
Lugar/Dirección
Día y Hora
VENTA DE PLIEGOS
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
AV LAS HERAS 2670
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Lunes a Viernes de 09:00 a 12:00 Hs. - Dpto. de
Compras - 2º Piso - Av. Las Heras 2670 - C.A.B.A.

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 2
ESPECIFICACIONES
PATRIMONIO Nº16798
-VISITA MENSUAL EN HORARIOS ACORDADOS CON EL SERVICIO, QUE INCLUIRÁ LIMPIEZA COMPLETA DE TODOS
LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO
-TODAS LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA QUE FUESEN SOLICITADAS, CON ATENCIÓN DENTRO DE LAS
48(CUARENTA Y OCHO) HORAS DE NOTIFICADO
-PROVISIÓN DE TODOS LOS REPUESTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CON
LA EXCEPCIÓN DE:
                           *TUBO Y/O AMPOLLA DE RAYOS X
                           *INTENSIFICADOR DE IMÁGENES
                           *TETRODOS DE ALTA TENSIÓN
                           *CENTRAL DE TELEVISIÓN Y/O MONITORES
                           *TRABAJOS DE REPARACIÓN Y/O CAMBIOS DE PARTES EN EL TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN
Y/O CUBA DE TETRODOS
-REALIZACIÓN DE CALIBRACIONES Y AJUSTES NECESARIOS PARA OBTENER LOS RENDIMIENTOS NECESARIOS
-LUBRICACIÓN Y ENGRASE DE LOS MECANISMOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, INCLUYENDO LOS LUBRICANTES, QUE
DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD, SIMILARES A LOS RECOMENDADOS POR LOS FABRICANTES
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
CLAUSULAS  PARTICULARES
30 DIAS HABILES SEGÚN ART. 23 Y 24 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
Forma de pago:
30 días hábiles  A partir de la fecha de apertura renovable automáticamente por un plazo similar.
Plazo de mantenimiento de la oferta:
Durante 24 (veinticuatro) meses a partir de la recepción de la Orden de Compra
Plazo:
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
AV LAS HERAS 2670
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
EL OFERENTE DEBERÁ CUMPLIR CON EL ANEXO TÉCNICO, CLAUSULAS PARTICULARES QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
Plazo y lugar de entrega único
Si, según Pliego de Bases y Condiciones
Opción a Prorroga:
Observaciones Particulares:
Htal."Bernardino Rivadavia" - Servicio de Hemodinamia - Av. Las Heras 2670 - C.A.B.A.
Asesora Pedido:
Bionigenira: Pamela Jullier y Dr. Anibal Loydi - Jefe de Depto. Diagnóstico y Tratamiento.
Observaciones:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DE ANGIOGRAFO - Marca
PHILIPS, modelo MAXIMUS M100, el servicio
comprende mantenimiento preventivo y
correctivo, incluye provisión de insumos menores,
revisión completa mensual y llamadas de
emergencia - Demás especificaciones deberán
ser indicadas por la repartición solicitante
 24,000000
Mes
1
333-00650001-09050088
Cod. Catálogo
U. Medida
Cantidad
Ren.
Descripción
Muestra
No

G  O B I  E  R  N  O   DE   LA   C  I  U  D  A  D  AUTÓNOMA DE   B  U  E  N  O  S   A  I  R  E S
“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”

CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

EXPEDIENTE Nº:    1.967.794/2011

REPARTICIÓN: HOSPITAL “BENARDINO RIVADAVIA”

RUBRO QUE SE LICITA: MANTENIMIENTO DE ANGIOGRAFO 

PERIODO DE COBERTURA: DURANTE 24 (VEINTICUATRO) MESES.

LICITACIÓN PÚBLICA  Nº: 2941/SIGAF/11   

FECHA DE APERTURA: 25/11/11

HORA DE APERTURA:   11:00

LUGAR DE APERTURA: Av. Las Heras 2670, 2º piso Depto Compras, CABA.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 30 (treinta) días hábiles a partir de la fecha de apertura, renovables automáticamente por un plazo similar al anteriormente mencionado.
En caso que el oferente no accediera a esta renovación automática, deberá comunicarlo por escrito, en original, a la dependencia contratante con una antelación no inferior a diez (10) días de la fecha prevista para el primer vencimiento.

VALOR DEL PLIEGO: SIN VALOR

1º) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
	
De acuerdo al artículo 102 de la Ley 2.095/06:

a)	La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella, deberán redactarse en el idioma español.
b)	Las ofertas deberán presentarse en sobre común o con membrete del oferente, indistintamente, o en caja o paquete si son voluminosas, perfectamente cerrados, por duplicado, y se admiten hasta el día y hora fijados para la apertura del acto, debiendo contener en su cubierta la indicación de la contratación a que corresponde, el día y hora de apertura.
c)	Las ofertas originales deben estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
d)	Las enmiendas o raspaduras en partes esenciales de la oferta, deben ser debidamente salvadas por el oferente.  A cada oferta debe acompañarse la constancia de la constitución de la garantía y/o presentación de muestras, cuando correspondiere.
e)	La oferta debe especificar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida , el precio total del renglón, en números y el total general de la oferta, en base a la alternativa de mayor valor, expresado en letras y números, determinados en la moneda de curso legal.
f)	La cotización deberá ser por cantidades netas y libres de envases y gastos de embalaje.

G  O B I  E  R  N  O   DE   LA   C  I  U  D  A  D  AUTÓNOMA DE   B  U  E  N  O  S   A  I  R  E S
“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”

2º GARANTIA	

	a) De mantenimiento de Oferta:	cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta.  Cuando se trate de ofertas por servicios, deberá tenerse en cuenta el valor total del servicio, es decir, el que resulte del valor mensual, por hora, o el que se requiera en las cláusulas particulares, por la totalidad en tiempo del servicio que se solicite.

En los casos de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el valor de la garantía de oferta es del 5% sobre el monto total del presupuesto oficial de la compra o contratación. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. 
DE ACUERDO AL ART. 29º INC. B), DE LA Ley 2.999 PUBLICADA EN BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Nº  3.094, EL 13/01/09.
EN CASO QUE EL MONTO PRESUPUESTADO SUPERE LOS $ 60.OOO,00 (PESOS SESENTA MIL CON 00/100), LOS OFERENTES DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 100º DE LA LEY 2.095/09 Y EL ART. 14º DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.
EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA LA INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA, SU NO PRESENTACIÓN DARÁ LUGAR AL DESCARTE DE LA MISMA.

3º) PLAZO DE ENTREGA: A requerimiento del Servicio con atención de Urgencia, dentro de las 24 Hs. de realizado el llamado.

4º)  PLAZO DEL SERVICIO: Durante 24 (Veinticuatro) meses a partir de la recepción de la Orden de Compra.

CLAUSULAS PARTICULARES

Mantenimiento de Equipamiento Médico
Objeto:
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Angiografo-Marca Philips, modelo MAXIMUS M100.
Art.1º)Terminología:
A los fines de este contrato se utilizarán los siguientes términos:

Capacitación: Entrenamiento que sea necesario a fin de optimizar el uso, rendimiento y cuidado del equipamiento médico.

Área Técnica: Comisión integrada por personal técnico de mantenimiento del hospital y Bioing. designado por la Dirección de Recursos Físicos del Ministerio de Salud del GCBA.
 
Certificado de Visita: Expedido por la Dirección de Hospital o Bioingenieria, al Oferente que realice la visita al Servicio para recoger toda la información que haga al específico conocimiento del estado de cada uno de los Equipos Médicos incluidos en el presente contrato, que pueda influir en la determinación de su oferta.

Detalle del Equipo Médico: Consiste en la denominación, marca, modelo, y alguno de los siguientes números identificatorios: número de serie, número de identificación de equipamiento GCBA (etiqueta con código de barras) o número de patrimonio del Hospital.

Informe Técnico: Informe que deberá emitir la empresa posteriormente, a cada visita efectuada, con observaciones de uso/técnicas u otras.

Libro de Comunicaciones: Libro rayado, foliado y rubricado que permanecerá en el Servicio del Hospital y se utilizará exclusivamente para comunicaciones entre la Empresa Adjudicataria y el Servicio y/o el Área Técnica del Hospital.

Observaciones al Servicio de Mantenimiento: Demoras en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, objeciones al funcionamiento del Equipamiento Médico, para ofrecer las prestaciones funcionales originales de fábrica, observadas por el Jefe del Servicio y/o el Área Técnica del Hospital.

Plan de IMP: El Plan Inspección y Mantenimiento Preventivo (IMP), deberá contener los Protocolos de Mantenimiento Preventivo y las Visitas Programadas a efectuar para su cumplimiento. El mismo deberá abarcar la totalidad de los equipos cotizados y/o adjudicados de la presente contratación.

Protocolo de Mantenimiento Preventivo: Listado de tareas de Inspección, Mantenimiento Preventivo y Calibraciones que garanticen las prestaciones funcionales originales de fábrica del Equipo Médico. Además debe contener el detalle de insumos necesarios para llevar a cabo dichas tareas, la frecuencia de ejecución de las tareas y la carga de personal afectado a las mismas.

Representante Técnico: Deberá ser un Técnico o Ingeniero matriculado designado por la Empresa Adjudicataria como su representante para planificar, asesorar y capacitar sobre el uso y cuidado del equipamiento, participar de las reuniones de planeamiento de metas, seguimiento y supervisión de las tareas de mantenimiento y cualquier otra eventualidad que surgiera del presente contrato. También deberá designar a otro técnico o Ingeniero matriculado que actuará como Representante Técnico suplente en caso de enfermedad, licencia o vacaciones del titular. Deberá presentar fotocopia de su matrícula.

Resumen Mensual: Resumen que mensualmente entregará el proveedor en planilla de cálculos Excel o similar, con los datos correspondientes las tareas efectuada en el mes.

Visita de Urgencia: Visita a realizar por la empresa en repuesta a una solicitud de mantenimiento correctivo debido a que un Equipamiento Médico se encuentra fuera de servicio total o parcialmente. La respuesta a esta solicitud no deberá superar las 48 hs.de realizada la misma, en forma fehaciente (fax, email, etc.) por parte del Jefe del Servicio o persona designada a tal fin.

Visita Programada: Plan de visitas fijadas  desde el inicio del contrato y a realizar durante la vigencia del mismo con fechas y horas especificas, a llevarse a cabo para dar cumplimiento a tareas de mantenimiento del Equipamiento Médico.

Art.2º) Servicios a prestar

Visita de Mantenimiento Programado: 

El adjudicatario deberá realizar las visitas programadas para el cumplimiento del Plan IMP, según los protocolos de mantenimiento de los equipos y sus accesorios. Las visitas deberán realizarse preferentemente durante la mañana y/o en horarios convenidos previamente con el Jefe del Servicio. Cada Visita Programada quedará registrada en el Libro de Comunicaciones y generará su correspondiente Informe Técnico. Se realizará como mínimo una Visita Programada por mes. Se podrán incluir hasta dos visitas programadas anuales con el objetivo de Capacitación y ante la solicitud del Jefe del Servicio y/o el Área Técnica del Hospital. Todas las visitas se desarrollarán de forma tal de no entorpecer el normal desenvolvimiento de las prestaciones médico-asistenciales.

Visita de Mantenimiento Correctivo: 

La solicitud del Servicio Correctivo podrá requerirse de lunes a viernes de 7:00 Hs. a 19:00 Hs. durante todo el año, mediante Notificación Fehaciente. La Visita de Mantenimiento Correctivo deberá responderse como máximo en 48 horas hábiles de haberse recibido la solicitud de Servicio Correctivo. En ese lapso deberá haberse reparado la falla o en su defecto se deberá elaborar el diagnóstico de la misma el cual será incorporado al Libro de Comunicaciones. La prestación del Servicio Correctivo, se efectuará todas las veces que sea requerido por el Hospital. Cada visita de Servicio Correctivo quedará registrada en el Libro de Comunicaciones y generará su correspondiente Informe Técnico.
Art.3º) Insumos y Repuestos

En todos los casos se incluirán los insumos y repuestos necesarios para la realización de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo los que correrán por cuenta y cargo del adjudicatario.
Quedarán únicamente excluidos los especificados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, especificaciones técnicas.
El GCABA se reserva el derecho de adquirir, de la forma que crea más conveniente, todos aquellos elementos no contemplados en el abono mensual.
De ningún modo el adjudicatario podrá negarse a utilizar los repuestos que el GCABA le provea. Ante cualquier disenso el adjudicatario evaluará la utilización del elemento cuestionado conjuntamente con el Área Técnica del Hospital, la que deberá realizar un Acta de Fundamentación y cuya decisión será inapelable.
Todos los repuestos deberán ser nuevos y sin uso o reacondicionados a nuevo, con garantía no menor de seis meses. Además, los repuestos deberán ser los originales o compatibles con los de la marca original. En caso de ser solicitado por el Hospital, el adjudicatario deberá presentar la documentación que avale dicha condición.

Art.4º)Obligaciones del Oferente

El Oferente deberá:
Presentar sus datos completos.
Presentar antecedentes documentados (contratos, órdenes de compra o referencias técnico-comerciales), de la Empresa y/o del personal técnico de la misma, de servicios de mantenimiento de equipos iguales o equivalentes en características, naturaleza y envergadura.
Poseer taller o laboratorio propio y apto, para los fines de reparación del equipamiento médico objeto de esta contratación al solo juicio y evaluación del Área Técnica del Hospital. El Área Técnica del Hospital   podrá efectuar visitas al taller o laboratorio para verificar las instalaciones, equipamiento de control, stock de repuestos, personal técnico especializado, y Protocolos de Mantenimientos Preventivos con que cuenta la empresa. Los Protocolos de Mantenimientos Preventivos podrán ser los originales de fábrica, o propios. En el caso de presentar protocolos propios, deberán justificarse técnicamente. La no aprobación, por el Área Técnica del hospital, de las instalaciones, equipamiento, capacidad técnica del personal, y/o Protocolos de Mantenimientos Preventivos, podrán ser causal de rechazo de la oferta.
El Oferente deberá presentar junto con la oferta, el Certificado de Visita expedido por Bioingeniería y/o  la Dirección del Hospital. La presentación de este certificado indicará que el Oferente recogió toda la información que hace al específico conocimiento del estado de cada uno de los Equipos Médicos incluidos en la presente contratación y que puede influir en la determinación de su oferta, de tal manera que la misma será hecha sobre la base de datos obtenidos por sus propios medios de información. En consecuencia no podrá alegarse posteriormente, causa alguna de ignorancia en lo que a las condiciones de la prestación del servicio se refiere.

El Área Técnica del Hospital, podrá rechazar aquellas propuestas de empresas que posean antecedentes negativos en cuanto a las prestaciones de servicios similares o que evalúe como insuficiente la capacidad para realizar los servicios requeridos.

Se deberá adjuntar un Listado del Personal Capacitado para realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, el mismo deberá tener como mínimo dos (2) especialistas.
Art.5º) Obligaciones de la Adjudicataria

La empresa adjudicataria deberá:
Designar a un Representante Técnico de los servicios de mantenimiento. Dicho representante deberá realizar como mínimo una visita mensual, el objetivo de esta visita será: planificar el asesoramiento y Capacitación sobre el uso y cuidados del equipamiento al personal a designar por el Director del Hospital o por quien éste designe, seguimiento y supervisión de las tareas de mantenimiento.
Presentar el Plan de IMP para todo el equipamiento cotizado y/o adjudicado en la presente contratación, de acuerdo con lo propuesto por los Protocolo de Mantenimiento Preventivo aprobados. El inicio del Plan de IMP dará comienzo en fecha a fijar por el Jefe del Servicio. 
Tener medios de comunicación eficaces, para la recepción de llamadas durante las 24 hs, como ser: telefax, correo electrónico, recepción de mensajes y/o teléfonos celulares.
Al inicio del servicio de mantenimiento, el Adjudicatario deberá proveer un Libro de Comunicaciones, para cada Servicio del Hospital que incluya el contrato, de acuerdo a las características especificadas para el mismo en el Art.10º) Documentación y Comunicaciones.
             Las personas autorizadas a escribir en dicho libro son: el Jefe del Servicio y el Representante 
            Técnico o quienes ellos autoricen a hacerlo, en su representación. Dicha autorización deberá quedar 
             asentada en el mismo Libro de Comunicaciones.

La Empresa colocará una oblea pequeña en un lugar visible del Equipamiento Médico con sus datos identificatorios y durante la vigencia del presente contrato.
Identificar al personal técnico autorizado mediante una credencial identificatoria visible. 
La Empresa será responsable de cualquier daño efectuado al/los equipo/s por acción u omisión.
La Empresa deberá realizar como mínimo lo siguiente:
Partes Eléctricas: para las partes eléctricas se probarán periódicamente, la puesta a masa de todos los módulos que lo componen; se verificarán todas las interconexiones, control de las punteras de alta tensión y provisión de grasa siliconada, limpieza de los contactos de los relays de conmutación, chequeos de los kilovoltios, miliamperes, calibraciones en caja de arranque u tubo de Rayos X, colocación prolija cuando fuere necesario de todos los conductores, puesta en tensión de tubos de Rayos X, accesorios.
Partes Electrónicas: para las partes electrónicas se controlarán las tarjetas electrónicas y/o otros circuitos electrónicos que intervengan en el funcionamiento del sistema, limpieza de los contactos, ajustes y reparaciones si fueren necesarios.
Partes Mecánicas: para las partes mecánicas se controlarán y lubricarán todos los movimientos para el buen uso del equipamiento, control y provisión de aceite en los sistemas de motorreductores si los hubiere, chequeo y ajustes de todo tipo de transmisiones con sustitución de los elementos que fueren necesarios, se efectuará la limpieza completa del equipo y/o se restituirá la pintura o niquelado donde se hubiere deteriorado. 
 
Art.6º) Retiro de Equipos

Si el adjudicatario determinase que las reparaciones no pueden ser realizadas dentro del Hospital, el mismo procederá a retirar el equipamiento para su reparación, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el Art.15º: Retiro de Equipamiento Médico.
Art.7º) Seguimiento y Control

El seguimiento y control del cumplimiento contractual será ejercido por el Jefe del Servicio y verificado por el Área Técnica del Hospital a quien se le hará entrega la copia del Informe Técnico (Hoja técnica o remito donde se detalle las tareas realizadas durante la visita técnica.)
En particular se controlarán:
Tiempo de respuesta del adjudicatario ante una Solicitud de Visita de Urgencia.
Tiempo de demora del adjudicatario en la reparación o solución del problema.
Cumplimiento del Plan de IMP programado.
Las Observaciones serán informadas en el Libro de Comunicaciones, por el Jefe del Servicio y/o por quién se designe.
En el caso que un equipo quedara fuera de funcionamiento y necesitará de un repuesto o insumo no incluido en la contratación del servicio, la Empresa Adjudicataria deberá continuar con las tareas de mantenimiento de los componentes y sistemas, con el objeto de lograr una rápida y adecuada puesta en funcionamiento, cuando se logre efectivizar la provisión del repuesto.

Art.8º) Período de Cobertura

El presente contrato tendrá una duración de dos (2)  años  y con posibilidad de prórroga según Art.120º de la Ley 2095.

Art.9º) Garantía

La garantía deberá ser no menor de seis meses para todos los repuestos y mano de obra incluidos en el presente contrato.
Art.10º) Documentación y Comunicaciones

La documentación y comunicaciones referentes a este contrato serán realizadas a través de los Informes Técnicos, del Libro de Comunicaciones y de los Resúmenes Mensuales.
Libro de Comunicaciones
El libro deberá tener hojas rayadas, foliado, rubricado y tamaño carta o A4, con duplicado. Se iniciará uno nuevo libro al comienzo de cada contrato o al finalizar el libro anterior. El libro permanecerá en el Servicio del Hospital. En caso de que el contrato abarque equipos instalados en diferentes servicios se iniciará un libro por cada servicio. El libro se utilizará sólo y exclusivamente para comunicaciones. No podrán en él registrarse Informes Técnicos o Resúmenes Mensuales. En dicho libro se indicarán:

En la primer hoja

•	Datos del Contrato
o	Número de orden de compra
o	Fecha de vigencia (inicio y finalización)

•	Datos de la Empresa Adjudicataria
o	Razón social
o	Domicilio
o	Teléfono
o	Fax
o	E-mail
o	Identidad del Representante Técnico, Título, matrícula y Celular o pager

•	Datos del Jefe del Servicio
o	Identidad del Jefe del Servicio

En la segunda hoja

•	Listado con la identidad del personal del Hospital autorizado por el Jefe del Servicio a escribir en el Libro.
•	Listado con la identidad del personal de la empresa autorizado a intervenir en los equipos.

En la tercer hoja

Detalle de los Equipos Médicos cubiertos por el contrato de mantenimiento, para este Servicio.
Se cerrará la hoja del detalle con una línea diagonal hasta el pie de la misma.
A partir de la página subsiguiente se comenzarán a anotar las comunicaciones entre el servicio y la empresa. En el libro se registrarán:

Visita de Urgencia

Las Visitas de Urgencia constan de una Solicitud de Visita de Urgencia y de una Respuesta a la Urgencia.

•	Solicitud de Visita de Urgencia (Servicio del Hospital)
o	Fecha y hora.
o	Identidad del Personal del hospital que efectuó el llamado.
o	Medio por el cual se efectuó la comunicación (e-mail, fax, celular, etc.). En caso de haberse efectuado por mail o fax, se deberá guardar una copia del mismo.
o	Identidad del Personal de la empresa que recibió el mensaje en caso de haberse efectuado en forma telefónica.
o	Motivo del llamado.

•	Respuesta a la Urgencia (Empresa)
o	Fecha y hora.
o	Tipo de visita: Visita de Urgencia.
o	Número del Informe Técnico en el que detallarán las tareas efectuadas, repuestos e insumos involucrados.
o	Identidad del Personal técnico que efectuó la visita, la cual será verificada con los datos del personal autorizado en la página 2 del Libro de Comunicaciones.
o	Identidad del Personal del hospital que acompaña al técnico durante la reparación.

Visita Programada

•	Constancia de Visita programada (Plan IMP)
o	Fecha y hora.
o	Tipo de visita: Visita programada Plan IMP. 
o	Número del Informe Técnico en el que detallarán las tareas efectuadas, repuestos e insumos involucrados.
o	Identidad del Personal técnico que efectuó la visita, la cual será verificada con los datos del personal autorizado en la página 2 del Libro de Comunicaciones.
o	Identidad del Personal del hospital que acompaña al Técnico durante la visita.

Retiro de Equipos
•	Comunicación de Retiro de equipos
o	Fecha, hora.
o	Número de comprobante de retiro gestionado en Patrimonio del Hospital
o	Identidad del Personal técnico que efectuó el retiro, la cual será verificada con los datos del personal autorizado en la página 2 del Libro de Comunicaciones.
o	Identidad del Personal del hospital que acompaña al Técnico durante la visita.

Observaciones 
•	Comunicación de Observaciones 
o	Fecha, hora.
o	Motivo 
o	Referencia a documentación probatoria.
o	Firma del Jefe de Servicio y/o Área Técnica del Hospital.

Nota: El único personal autorizado a efectuar una anotación de Observaciones al Servicio de Mantenimiento será el Jefe del Servicio o personal del Área Técnica del Hospital.

Art.11º) Informe Técnico
Se emitirá obligatoriamente un Informe Técnico por cada Visita de Urgencia y de Plan IMP. El adjudicatario también podrá emitir un informe por Observaciones de Uso/Técnicas u otras. El informe deberá constar de la siguiente información:

A.	Identificación del Informe: Fecha y Número de Informe (Deberá ser único durante la vigencia del contrato)
B.	Tipo de Informe: Plan de IMP, Visita Urgencia, Observaciones de Uso/Técnicas, Otros.
C.	Motivo: Debe resumir en un máximo de dos renglones el objeto del Informe Técnico, sea éste,  calibraciones, reparaciones, etc.
D.	Datos del Proveedor: Membrete o datos generales de la empresa
E.	Identidad del Personal de la Empresa: Según Terminología
F.	Detalle del Equipo Médico y/o parte afectada: Según Terminología
G.	Datos de los Repuestos e Insumos utilizados: Código, Descripción y Valor.
H.	Detalle de tareas efectuadas: En caso de tratarse de reparaciones, deberá detallar la falla, y las tareas efectuadas para su reparación. En caso de tratarse de Mantenimiento Preventivo se incluirá en el informe el cumplimiento de los protocolos. Para el equipamiento médico de alta complejidad, sostén de vida o resucitadores deberán  detallarse los valores de calibración (medidos y de referencia) e incluir el Checklist correspondiente adjunto al informe.

En los casos en los cuales en la misma visita se realizaran las mismas tareas de mantenimiento, en distintos equipos, se podrán incluir el listado de estos en el mismo Informe Técnico, pero con todos los datos precisados arriba. En el Resumen Mensual, cada equipo será un renglón o fila diferente.

Art.12º) Resumen Mensual

Mensualmente el proveedor deberá entregar:
Una planilla en Excel y en distintas columnas cada uno del los datos consignados en los puntos A, B, C, D, F y G. El certificado de recepción del Resumen Mensual es imprescindible para labrar el Parte de Recepción Definitiva.
Las especificaciones para la confección del Resumen e informes podrán ser consultada al Área Técnica del Hospital.
Art.13º) Documentación a presentar por los Oferentes:
Datos completos de la empresa
Oferta
Certificado de Visita
Antecedentes de reparaciones de equipos equivalentes
Contrato vinculante con subcontratistas (de haber)
En caso de poseer certificación (ISO, VERITAS,ETC.) deberá ser presentado junto con la oferta.
Art.14º) Documentación a presentar por el Adjudicatario:
Representante Técnico: Currícula y matrícula
Plan IMP
Libro de Comunicaciones por servicio, completo con datos requeridos
Informes Técnicos (durante el contrato)
Resúmenes Mensuales (durante el contrato)

Art.15º) Retiro de Equipamiento Médico

Cuando se requiera retirar un equipo para revisión, service, o reparación, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
A.	Justificar la necesidad del retiro a través del correspondiente Informe Técnico. Dicho informe deberá registrar el tipo de falla que el equipo producía. En caso de equipos computarizados se deberá registrar también los mensajes de error que el mismo produzca.
B.	El permiso para el retiro del equipo del Hospital sólo podrá ser otorgado por la Dirección del Hospital, pudiendo firmar el Director, Subdirector Médico o Director Administrativo.
C.	Sólo podrán retirar equipos o partes de equipos los técnicos autorizados en el Libro de Comunicaciones.
D.	Solicitar la Orden de Salida del equipo en la oficina de Patrimonio y firmar un remito de entrega en donde se registre el Detalle del Equipo y accesorios que acompañan.
E.	Todos los gastos que pudieran surgir, por cualquier concepto, serán a cargo del adjudicatario.
F.	Cuando el adjudicatario devuelva el equipo, se deberá verificar que lo entregue en condiciones correctas. Para ello se utilizará la copia Informe Técnico efectuado cuando se retiró el equipo. En caso de no haberse podido reparar, se deberá verificar que el desperfecto que presenta el equipo sea el mismo que presentaba cuando se retiró. Se deberán verificar los códigos de error en caso que el equipo fuera computarizado.
G.	La recepción del equipo deberá estar firmada por el Jefe del Servicio y será asentada en el Libro de Comunicaciones.

Art.16º) Plazo y Lugar de Entrega: Durante 24 meses a partir de la recepción de la Orden de Compra, en el Servicio de Hemodinamia del Hospital “Bernardino Rivadavia”, sito en Av.Las Heras 2670-CABA de Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 hs. 

IMPORTANTE

Sres. Proveedores:

A los fines de la presentación de las ofertas se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

PBC-GENERAL
Garantía, de ser necesaria
DDJJ de Aptitud para Contratar – Anexo I
Certificado de Deudores Morosos Alimentario Actualizado

PBC-PARTICULAR
Tener presente:
Art. 1.- Documentación a presentar con la oferta firmado por Apoderado Legal y en los casos que corresponda también por Director Técnico (completo).
Art. 3.- Para ofertar reactivos y medicamentos se debe indicar en cada renglón el Número de Certificado o la Disposición correspondiente.

No es necesario adjuntar el Pliego de Bases y Condiciones Generales ni PByC.Particulares
			
Se les recuerda que de acuerdo a lo establecido en el Art. 100º de la Ley 2.095/06, las “GARANTIAS DE OFERTAS Y DE ADJUDICACION”, serán constituidas de la siguiente forma:

Artículo 100º – FORMAS:
Las garantías pueden constituirse de las siguientes formas, o combinaciones de ellas:
En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta, de la jurisdicción o entidad contratante.
Mediante cheque certificado contra una entidad bancaria. 
Mediante aval bancario u otra fianza.
Mediante seguro de caución.  
Mediante títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidados, firmes y a disposición para su cobro en organismos de la Administración del Gobierno de la Ciudad, a cuyo efecto el interesado debe presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente.  

Anexo I

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) …………………………………………………………………………..con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón Social)…………………………………………………………………………………………, CUIT N°..-…….-.., esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 95 de la Ley Nº 2.095 “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a h) del artículo 96 del citado plexo normativo.	

“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Ley N° 2.095 y Decreto Reglamentario N° 754/08	
Artículo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR.
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el artículo 96 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores.	
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura de la oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. En el caso previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el oferente debe estar inscripto en forma previa a la preselección. 	
Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS.
No pueden presentarse a ningún procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes.
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes.
c) Los cónyuges de los sancionados.
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario.
f) Los inhibidos.
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente.	
Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la Comisión Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente  por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en el art. 131, 2° párrafo de la Ley. El Organo Rector determinará el tratamiento que se dará para el caso en que se constate la violación al inciso h) de la Ley. 	

..........................................................................................	
Firma	
Aclaración	
........................................................................	
Carácter	
........................................................................